温州市中医院电子纤维鼻咽喉镜等7个标项

公开招标采购文件

项目编号：0625-21105440

项目名称：电子纤维鼻咽喉镜等7个标项

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年6月18日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 3 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 4 -

五、公告期限	- 4 -

六、其他补充事宜	- 4 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 5 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 24 -

第四章  招标内容及需求	- 26 -

标项1：电子纤维鼻咽喉镜  1套	- 26 -

标项2：MPI多功能微生物培养系统  1套	- 30 -

标项3：红外偏振光治疗仪  1套	- 34 -

标项4：全自动血气分析仪  1套	- 38 -

标项5：夜视力检测仪、听力检测仪  各1套	- 42 -

标项6：医用物理控温仪  1套	- 46 -

标项7：智能冷链系统  1套	- 50 -

第五章  采购合同模板	- 55 -

医疗设备采购合同	- 55 -

一、	货物内容及合同价格	- 55 -

二、技术资料	- 55 -

三、知识产权	- 55 -

四、产权担保	- 55 -

五、转包或分包	- 55 -

六、质保期和质保金	- 55 -

七、交货期、交货方式及交货地点	- 55 -

八、货款支付	- 55 -

九、税费	- 56 -

十、质量保证及售后服务	- 56 -

十一、调试和验收	- 56 -

十二、货物包装	- 56 -

十三、违约责任	- 56 -

十四、不可抗力事件处理	- 56 -

十五、诉讼	- 57 -

十六、合同生效及其它	- 57 -

第六章　投标文件格式	- 58 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 58 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 59 -

3. 资格证明文件目录	- 60 -

4. 投标人资格承诺函	- 61 -

5.商务、技术文件目录	- 62 -

6.投标声明函	- 64 -

7.投标货物一览表	- 66 -

8.技术响应表格式	- 67 -

9.商务响应表格式	- 68 -

10.设备配置清单格式	- 69 -

11. 运行成本列表	- 70 -

12.项目实施人员一览表格式	- 71 -

13.代理服务费支付承诺书	- 72 -

14.报价文件目录	- 73 -

15.开标一览表	- 74 -

16.投标报价明细表格式	- 75 -

17.中小企业声明函	- 76 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 77 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

电子纤维鼻咽喉镜等7个标项招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年7月8日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21105440

项目名称：电子纤维鼻咽喉镜等7个标项

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,460,000.00

最高限价（元）：350,000.00；250,000.00；180,000.00；160,000.00；150,000.00；250,000.00；120,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：电子纤维鼻咽喉镜

数量：1

单位：套

预算金额（元）：350,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：整体系统具备独立控制主机，且电子鼻咽喉镜内置高性能LED光源，光源寿命≥30000小时，LED光源整合在镜中，无需额外光源。

备注：允许进口

标项2：

标项名称：MPI多功能微生物培养系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：250,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：一机多用，快速准确提供厌氧、微需氧、CO2等培养环境。

备注：不允许进口

标项3：

标项名称：红外偏振光治疗仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：180,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：光波偏振度（1100nm以上）≥99%。

备注：不允许进口

标项4：

标项名称：全自动血气分析仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：160,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实测项目：PH、PCO2、PO2、Hct、Na＋、K＋、Ca＋＋、CL、tHb、SO2，Bilirubin、高铁血红蛋白、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、还原血红蛋白

备注：允许进口

标项5：

标项名称：夜视力检测仪、听力检测仪

数量：2

单位：套

预算金额（元）：150,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：夜视力检测仪1套，预算80000.00元；听力检测仪1套，预算70000.00元。

备注：不允许进口

标项6：

标项名称：医用物理控温仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：250,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：病人体温调节及控制

备注：允许进口

标项7：

标项名称：智能冷链系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：120,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：配置要求：监控显示器≥40寸一台，温湿度检测端65个。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年7月8日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2021年7月8日9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn；

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州市中医院

地  址：温州市六虹桥蛟尾路9号

项目联系人（询问）：徐晓峰

项目联系方式（询问）：0577-56671399

质疑联系人：南智懿

质疑联系方式：0577-56965622

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级采购监督管理部门

名  称：温州市卫生和计划生育委员会

地  址：温州市市府路490号市行政中心18号楼7楼

联系人：王骢

监督投诉电话：0577-88580125

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

且投标人经备案或许可的经营范围必须包含本次投标的所有医疗器械；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（3）开启资格证明文件、商务技术文件。

（4）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

（5）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（6）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

电子纤维鼻咽喉镜等7个标项为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人一般确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（8）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

●投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

●	残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

●	监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 36 | 与招标文件第四部分招标内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣1分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 3 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 3 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得3分。 |
| 4 | 投标机型的档次 | 3 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得3分；属中等档次产品的，得2分；属低档产品的，得1分。 |
| 5 | 运行成本 | 3 | 包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。 |
| 6 | 保修服务 | 3 | 设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 7 | 投标产品总体质量性能 | 4 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，0-4分。 |
| 8 | 市场占有率 | 5 | 提供2018年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得0.5分，最多5分。 |
| 9 | 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力 | 2 | 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。 |
| 10 | 投标人提供的超出招标文件的优惠条件 | 2 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容市场价值及实用性大小评分。 |
| 11 | 环境标志产品、节能产品评审 | 1 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |

2、价格分（0-35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：电子纤维鼻咽喉镜  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1 | 允许采购进口货物 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 |  |
| ▲1.1 | 整体系统具备独立控制主机，且电子鼻咽喉镜内置高性能LED光源，光源寿命≥30000小时，LED光源整合在镜中，无需额外光源 |  |
| 1.2 | 电子鼻咽喉镜，插入部外径≤3.9mm |  |
| 1.3 | 镜子连接主机的连接线长度：≥2m |  |
| ★1.4 | 弯曲角度：向上≥160°，向下≥160° |  |
| 1.5 | 视野方向：0° |  |
| 1.6 | 视野角：≥85° |  |
| 1.7 | 景深范围：≥6-60 mm |  |
| 1.8 | 采用NTSC/PAL 图像传感器 |  |
| 1.9 | 插入管有效长度≥300mm |  |
| 1.10 | 镜子上具有麦克风接口 |  |
| 1.11 | 镜子手柄为枪形外形设计，方便医生坐诊进行评估检查和长时间检查，手柄具备直接控制图像采集和视频录制的功能 |  |
| 1.12 | 像素≥220000px |  |
| 1.13 | 插入部防水等级＞IPX7 |  |
| 1.14 | 镜子可全浸泡消毒 |  |
| 2 | 主机 |  |
| 2.1 | 输出信号至少具有：2x复合信号输出（FBAS），1x USB 2.0, 2x远程控制线，1x可后续升级连接频闪的连接口 |  |
| 2.2 | 主电源模块参数：可连接国内标准电压电源 |  |
| 2.3 | 主机控制器可以一键开/关 |  |
| 2.4 | 主机控制器可以进行自动白平衡调节 |  |
| 2.5 | 自动曝光调节 |  |
| 2.6 | 主机显示真实色彩还原，并具有高画质的HDMI视频输出，外接显示器用 |  |
| 2.7 | 主机防水等级≥IPX1 |  |
| 3 | 工作站 |  |
| 3.1 | 内置≥128GSSD存储，后续可扩容 |  |
| 3.2 | 显示屏显示分辨率≥2736*1824dpi |  |
| 3.3 | 软件可免费进行升级 |  |
| 3.4 | 具有远程控制按钮，可控制视频的开始和停止功能 |  |
| ★3.5 | 内置独立吞咽障碍评估软件模块，也可以根据临床需求定制客户需要的FEES评估报告 |  |
| 3.6 | 具有视频和图像在电脑上实时显示的功能 |  |
| 3.7 | 可以JPG格式存储单个图片 |  |
| 3.8 | 工作站具有患者诊断信息数据库管理功能 |  |
| 3.9 | 具有优化视频信号功能，包括亮度，锐度，对比度 |  |
| 3.10 | 具有视频资料记录和存储功能 |  |
| ★3.11 | 根据临床需求可以满足与医院HIS、PACS等相连接，相关连接接口费用包含在投标总价中 |  |
| 4 | 便携存放系统 |  |
| 4.1 | 设备可搭配便携箱，一体化存放设备，可做床旁便携检查及会诊，无多余配件及连接线暴露在外，便于表面清洁消毒。 |  |
| 5 | 售后和保修 |  |
| 5.1 | 主动售后，在中国境内有维修点，原厂维修，后期如需维修有备用机器提供，备用样机将于5个工作日内提供到位 |  |
| 5.2 | 售后服务质保期≥2年,提供过保后年保修费用 |  |
| 6 | 配置 |  |
| 6.1 | 吞咽障碍评估电子鼻咽喉内窥镜（光源内置） 1根 |  |
| 6.2 | 吞咽障碍评估电子鼻咽喉镜控制器主机 1套 |  |
| 6.3 | 吞咽障碍评估便携箱 1套 |  |
| 6.4 | 吞咽障碍评估工作站 1套 |  |
| 6.5 | 测漏仪 1个 |  |
| 6.6 | 吞咽评估软件 1套 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：售后服务质保期≥2年，提供过保后年保修费用 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项2：MPI多功能微生物培养系统  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| ▲1 | 用途：一机多用，快速准确提供厌氧、微需氧、CO2等培养环境 |  |
| 2 | 可自由设置气体比例（O2含量、CO2含量、H2含量） |  |
| 3 | 要求选择氧气浓度1%-15%可调 |  |
| 4 | 高精度气体配比，系统快速平衡。“微需氧、CO2”条件 ，小于2分钟；“厌氧”条件，小于6分钟 |  |
| 5 | 可连接不同容量的培养罐、每个培养罐可提供不同的培养气体环境。并可根据标本量的多少相应增加或减少罐体，培养罐可选种类大于等于8种 |  |
| 6 | 自动化程度高，参数设定简便，一键启动 |  |
| 7 | 运行成本低，无需大型储气罐 |  |
| 8 | 每次运行，仪器会自动进行质控检测，如气源压力检测、密封圈检测、罐体检测等 |  |
| 9 | 罐体和罐盖确保密闭；快速连接口与系统主机的连接可一步完成，快捷方便，并可保证培养过程中绝对密封 |  |
| 10 | 系统具备自检功能 |  |
| 11 | 机器适配市面上所有品牌的厌氧菌生化药敏试验卡（以注册证为准） |  |
| 12 | 全过程不会产生化学废弃物 |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥6年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |
| 8 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥6年。提供过保后年保修费用 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项3：红外偏振光治疗仪  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1 | 具有直线偏振光特性及直线偏振光过滤器, 复合波长范围：600～1600nm； |  |
| 2 | 光波偏振度（1100nm以上）≥99% |  |
| 3 | 最大输出光功率≥2800mw； |  |
| 4 | 光源：原装宽光谱金卤灯（高分子碘光源），150W×2； |  |
| 5 | 光传导系统：采用高效率的光纤耦合器和高传导直线光纤将光能量高效率地传导到病患部位； |  |
| 6 | 滤光系统：高精度的多层镀膜，带通光滤波器，中心峰值波长约1100nm； |  |
| 7 | 控制方式：四照射头工作，参数可单独调整； |  |
| 8 | 显示方式：高清彩色双屏LCD显示，具有中文导航式指引，操作简便； |  |
| 9▲ | 治疗模式：安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等5种模式，100多种组合； |  |
| 10 | 间歇照射治疗模式≥90种：确保临床使用的安全性，机器在不停止治疗的过程中可根据需要任意调节间歇照射比例； |  |
| 11 | 光功率调节：10-100%连续可调； |  |
| 12 | 治疗时间：1-10分钟连续可调； |  |
| 13 | 四种治疗照射头，满足不同部位的照射治疗 |  |
| 14 | SG型照射头：焦点直径≥7mm，输出功率≥1300mW。 |  |
| 15 | B2型照射头：焦点直径≥10mm，输出功率≥1500mW。 |  |
| 16 | C型照射头：焦点直径≥78mm，输出功率≥2800mW。 |  |
| 17 | D型照射头：焦点直径≥55 mm，输出功率≥2800mW。 |  |
| 18 | 设有患者应急自控停止装置。 |  |
| 19 | 安全性高，具有光源保护装置，全过程中文提醒功能，故障/误操作报警装置等； |  |
| 20▲ | 标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数； |  |
| 21 | 治疗万向臂：360度万向旋转，多维度可调，进口防夹手装置，配置强力磁性夹头，简单，方便，可靠性高。可进行手持照射及固定照射。 |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥ 3年，提供过保后年保修费用 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |
| 8 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥ 3年，提供过保后年保修费用 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项4：全自动血气分析仪  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1★ | 实测项目：PH、PCO2、PO2、Hct、Na＋、K＋、Ca＋＋、CL、tHb、SO2，Bilirubin、高铁血红蛋白、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、还原血红蛋白 |  |
| 2 | 计算参数：H+，cHCO3-，ctCO2（P），FO2Hb，BE，BEecf，BB，SO2（1），P50，ctO2，ctCO2（B），pHst，cHCO3-st，PAO2，AaDO2，a/AO2等超过37项计算参数，临床可根据具体需求自行设定 |  |
| 3 | 样本体积≤123μL，标本类型为动脉全血、毛细血管血液 |  |
| 4 | 试剂包上机时间≥42天 |  |
| 5 | 进样方式：至少注射器、毛细管二种，自动进样，切换方便 |  |
| 6 | 试剂：试剂包类型，试剂包无需冷藏，可常温保存。 |  |
| 7 | 采用单独电极卡，采用卡包分离的模式 |  |
| 8 | 定标要求：全液体定标，全自动1点定标和2点定标 |  |
| 9 | 电极特点：采用抛弃式电极 |  |
| 10 | 循环测试时间：≤100s |  |
| 11 | 仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储不得少于20000例 |  |
| 12 | 操作界面：系统须为中文操作系统并支持中文报告；具有彩色触摸屏；数据储存功能和质量控制系统 |  |
| 13 | 软件功能：仪器自带在线提供病人趋势图，便于临床监控病人周期性变化 |  |
| 14★ | 仪器带自动酸碱平衡图，能区别13种类型的酸碱平衡图，含所有1重和2重的酸碱平衡紊乱 |  |
| 15 | 提供酸碱平衡图的相关资料。 |  |
| 16★ | 有病人在线趋势图，能实时检测病人每项参数的走势及变化 |  |
| 17★ | 拥有抗血凝技术，可防止堵包 |  |
| 18 | 可自由选择、设定检测套餐，可一键选定所需要的套餐(单纯血气、血气+电解质、血气+电解质+生化等设置) |  |
| 19 | 必须全中文友好操作界面及操作软件 |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥2年，提供过保后年保修费用 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |
| 8 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥2年，提供过保后年保修费用 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项5：夜视力检测仪、听力检测仪  各1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备1：夜视力检测仪（预算80000.00元） |  |
| 1 | 壳体结构：金属部件加ABS 外壳； |  |
| 2 | 运动部件：高精度步进电机，细分驱动器，视标位置准确； |  |
| 3 | 视标类型：C 形视标，视标方向为上/下/左/右； |  |
| 4 | 强光类型：卤素灯，光源均匀，照度大于 2800lux； |  |
| 5 | 背光类型：卤素灯加滤光片，照度小于 1lux； |  |
| 6 | 镜片类型：高精度光学镜片，视标清晰，分辨性强； 控制核心：采用微处理器（MCU）作为核心部件， 处理能力强； |  |
| 7 | 操作界面： LCD 显示屏≥7 寸，触控操作，全中文可视化界面； |  |
| 8 | 测试启动：通过无线射频卡或是触控操作； |  |
| 9 | 应答方式：四方向摇杆应答，可自动识别应答方向，灵敏可靠； |  |
| 10 | 强光刺激时间：25-30S； |  |
| 11 | 强光期间计数次数：2-7 次； 测试视标：对数值 4.3； |  |
| 12 | 测试结果：1-60S； |  |
| 13 | 测试结果：测试结果界面显示计数结果，实际视标方向，应答视标方向，应答时间； |  |
| 14 | 通讯方式：支持无线/有线网络与服务器连接； |  |
| 15 | 供电电源：220V/50Hz 交流电，功率不大于 500W。 |  |
| 二 | 设备2: 听力检测仪（预算70000.00元） |  |
| 1 | 壳体结构：金属部件加ABS 外壳 |  |
| 2★ | 测试方式：筛选，域值，上岗快速筛查、上岗完整筛查、在职快速复查、在职完整复查 |  |
| 3 | 分贝范围：0dB～75dB |  |
| 4 | 纯音频率：500Hz～8000Hz |  |
| 5★ | 具备初次申请驾驶资格时和取得驾驶资格后两种测试类别 |  |
| 6★ | 7英寸触控液晶屏，全中文操作界面； |  |
| 7 | 测试结果根据测试类别自动评判，中文显示测试结果，可打印测试报告； |  |
| 8 | 具备有线和无线两种数据通信方式，测试数据可以实时自动上传； |  |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥ 1年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |
| 8 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥ 1年。提供过保后年保修费用。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项6：医用物理控温仪  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1 | 适用范围：病人体温调节及控制 |  |
| 2 | 采用压缩机制冷技术 |  |
| 3 | 用于患者升温、降温、患者体温恒温及亚低温治疗 |  |
| 4 | 控制功能：水温控制、体温控制、智能体温控制、梯度体温控制、智能梯度体温控制 |  |
| 5 | 双向主动智能温控技术：当体温传感器检测到的实际体温偏离患者目标体温达到±0.2℃时自动启动相应的升温或降温模式，达到并维持患者目标体温 |  |
| 6 | 具有精准亚低温控温功能，能使水温与体温之间保持设定的温度差功能 |  |
| 7★ | 可采用智能阶梯方法，将水温与体温之间的温差程序化拉大，逐步加快升/降温速度 |  |
| 8 | 手动模式：双向主动精准控制水温4-42℃可调，0.1℃步进 |  |
| 9 | 自动模式：双向主动控制患者目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。以患者体温为目标温度，实时监测体温，自动调节水温来控制目标体温 |  |
| 10 | 监测模式：实时监测患者实际体温 |  |
| 11 | 10度恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持10℃温差，进行小温差体温控制 |  |
| 12 | 自定义恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持自定义温差（温差范围1-30℃），进行精细温差体温控制 |  |
| 13 | 智能梯度（Gradient）模式：组合10度或自定义温差模式，程序化增大温差值，增加升降温速度，目标体温达到时，自动缩小温差，进行小温差恒温，减少患者体温波动 |  |
| 14★ | 控制范围：水温范围：4—42℃ 病人温度范围：30—40℃ |  |
| 15 | 控制速率：升温速率：≥3℃/min 降温速率：≥5℃/min |  |
| 16 | 循环水流量：≥36加仑/小时（2.3L/min），可见 |  |
| 17 | 连接水毯数量：≥3条(提供单价)，一机可同时携带三毯工作 |  |
| 18 | 水毯材料：柔软、聚氨脂类，易于修补，水毯有效导热面积≥85% |  |
| 19 | 水毯接口：阴阳防错接口，避免因接错而导至水流速过低 |  |
| 20★ | 独立冷热双储水池，可有效提高控温反应速度 |  |
| 21 | 关机后，毯内水自动回仓 |  |
| 22 | 水温三重高低保护，当突破极限温度（＜4℃、＞42℃）:一重软件关闭加热制冷，二重硬件关闭加热制冷及停止水循环，三重设备自动关机，保护患者安全 体温显示精度：0.1℃，设置精度：0.1℃ |  |
| 23 | 功率：≥800W 具有预冷及预热的内置旁路，可有效降低体温惯性反应 |  |
| 24 | 报警：高低水温、高低体温、体温传感器脱落、低水位、断电、低流速、阻塞等 |  |
| 25 | 文字提示机器运行状态及设备报警及故障信息 |  |
| 26 | 可连接冰帽 |  |
| 27 | 人体体温控制精度±0.2℃，体温测温精度：±0.25℃，测温反应时间≤7秒 |  |
| 28 | 人体体温显示精度：0.1℃，设置精度：0.1℃ |  |
| 29 | 加热功率：≥800W |  |
| 30 | 显示方式：LED |  |
| 31 | 水箱容量：≥7.5L |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥2年，提供过保后年保修费用 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |
| 8 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥2年，提供过保后年保修费用 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 标项7：智能冷链系统  1套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统要求 |  |
| 1▲ | 配置要求：监控显示器≥40寸一台，温湿度检测端65个 |  |
| 2 | 云存储数据，不需要配备服务器； |  |
| 3 | 断电或断网情况下，保证数据监测数据稳定（本地存储功能） |  |
| 4▲ | 访问模式：互联网登录、专业版客户端软件、手机APP、手机微信 |  |
| 5 | 数据加密规则处理，确保安全 |  |
| 6 | 具有中英文切换切换功能 |  |
| 7 | 可查看设备总数、报警信息（次数）、短信剩余、语音剩余等； |  |
| 8 | 可直观查看到：设备或环境各监测点的温度，监测采集器的的运营状态（正常（异常）、信号强弱、电压值），最新数据采集时间等 |  |
| 9 | 可在设备管理项新增修改删除监控设备、报警项目、报警器，可查看历史报警信息； |  |
| 10 | 可在设备工具项中查看各监测点采集器的实时运行状态（上传时间、信号强弱、电压值等） |  |
| 11 | 单一监测点，依据采集信息，可以按温度、湿度、电压度等设置异常判断 |  |
| 12 | 自动检测数字温度传感器硬件故障，并自动向服务器发送对应错误代码报告故障。 |  |
| 13 | 自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信息。 |  |
| 14 | 内置可充电电池，支持外部停电状态下继续运行 |  |
| 15 | 外部电源断电监测.支持断电告警,外部供电恢复提醒功能。 |  |
| 16 | 可以自行设置报警频次,异常直接报警、异常连续N次（可自行设置次数）报警，24小时内首次异常报警； |  |
| 17 | 分级报警管理，可以依据连续异常次数多少来向不同级别管理员发送异常报警信息； |  |
| 18 | 单一监测点异常处理后可以可通知各级指定管理员； |  |
| 19 | 异常报警可以同时实现短信、微信、邮件、语音同步 |  |
| 20 | 异常报警信息可以导出报表 |  |
| 21 | 数据导出模块设有查询日报、数据查询、数据曲线打印、数据导出等功能，日期、时间节点、设备选择等可以自行设定，所有报表均可导出打印 |  |
| 22 | 多监测点历史数据可出具对比曲线，日期、时间节点、设备选择等可以自行设定，并可导出 |  |
| 23 | 可对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限、密码重置 |  |
| 24 | 登录日志可以在系统管理中查看。 |  |
| 25 | 授权用户登录微信查看监测数据 |  |
| 26 | 查看微信用户名下所有监测设备数据； |  |
| 27 | 微信可以接收异常报警信息（用户已绑定）。 |  |
| 28 | 可通过微信对绑定用户下的报警信息进行处理 |  |
| 29 | 数字温度传感器为出厂前校准，使用过程中自动校准,使用过程检测到测量数据无法校准,自动发送错误代码。 |  |
| 30★ | 采集传输一体机设计 |  |
| 31 | 主机显示屏，配有工作指示灯及功能按键（注明监测点主机或中继器主机） |  |
| 32 | 支持移动通信网络，内置SIM卡，当地有移动网络即可上传采集数据； |  |
| 33 | 温度采集间隔1分钟-24小时可设置 |  |
| 34 | 冷藏箱温度监测范围：-40～65℃；深低温冰箱温度监测范围：-200～120℃ |  |
| 35 | 温度测量精度0~65℃误差±0.5℃，其它误差±1℃ |  |
| 36 | 湿度采集间隔1分钟-24小时可设置 |  |
| 37 | 湿度测量范围0～100%RH |  |
| 38 | 湿度精度±5%RH |  |
| 39 | 存储容量200万组数据 |  |
| 40 | 具备打印功能 |  |
| 41 | 监测主机可同时显示16组冷链温度信息 |  |
| 42 | 数据可永久保存 |  |
| 43▲ | 数据采集终端提供双路温度检测功能 |  |
| 44★ | 提供单个检测点运营费用≤80元/年（包含每年运营费用与流量等费用） |  |
| 45 | 可将用户在用监测端口纳入本系统 |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务、信息服务费等）≥ 5年。 |  |
| 3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5 | 软件终身免费升级 |  |
| 6 | 付款方式：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |
| 8 | 其它优惠条款 |  |

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后2个月内 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点，投标人按指定地点送货上门。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务、信息服务费等）≥ 5年。提供过保后年保修费用。 |  |
| 6 | 技术资料 |  |
| 6.1 | 投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 |  |
| 6.2 | 没有采购人事先书面同意，投标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |  |
| 7 | 知识产权：投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |  |
| 8 | 产权担保：投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 9 | 转包或分包：本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应，否则，采购人有权解除合同，没收质量保证金并追究投标人的违约责任。 |  |
| 10 | 货款支付：验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 11 | 税费：本合同执行中相关的一切税费均由投标人负担。 |  |
| 12 | 质量保证及售后服务 |  |
| 12.1 | 投标人保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |  |
| 12.2 | 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |  |
| 12.3 | 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 12.4 | 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。投标人应当在采购人通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。 |  |
| 13 | 调试和验收 |  |
| 13.1 | 采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 |  |
| 13.2 | 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |  |
| 13.3 | 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |  |
| 13.4 | 对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 |  |
| 13.5 | 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。 |  |
| 14 | 货物包装 |  |
| 14.1 | 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 |  |
| 14.2 | 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |  |
| 15 | 违约责任 |  |
| 15.1 | 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 |  |
| 15.2 | 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。 |  |
| 15.3 | 投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日 千分之六 向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同总值 5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。 |  |
| 15.4 | 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物，但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |  |
| 16 | 不可抗力事件处理 |  |
| 16.1 | 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 |  |
| 16.2 | 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 |  |
| 16.3 | 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。 |  |
| 17 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |

- 第五章  采购合同模板

- 医疗设备采购合同

合同编号：

甲方（采购单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及XX项目（以下简称“项目”）招标文件、中标供应商投标文件、项目采购协议，或入围承诺书，甲乙双方经协商一致，签署本合同。

- 货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写: 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |

金额单位：元

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

- 二、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

- 六、质保期和质保金

- 质保期为    年。（自交货验收合格之日起计）

- 质保金 0	元。[质量保证金于合同签订后    日内交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（  ）个月之日起 5 个工作日内无息退还]

- 七、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 交货方式： 按甲方指定地点送货上门

- 交货地点：

- 八、货款支付

甲方按以下第1种方式支付乙方合同价款。

1、一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 90	个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

2、分期支付：

- 甲方应于本合同生效后 /个工作日内向乙方支付合同总价款的 /%作为预付款，计¥ /元（大写 /元整）；

- 全部货物验收合格后 /个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 /%，计¥ /元（大写 /元整）。

- 九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保证及售后服务

- 乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应当在甲方通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。

- 十一、调试和验收

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在二十个工作日内验收（质量等隐蔽瑕疵除外）。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，    甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十二、货物包装

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 十三、违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 百分之五 违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期   10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物，但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十六、合同生效及其它

- 本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

- 招标文件、投标文件、项目采购协议或入围承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。

- 本合同未尽事宜，遵照投标文件和招标文件有关条文执行。

- 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 附件设备配置清单系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：		                           乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                              法定（授权）代表人：

签字日期：    年    月    日                      签字日期：    年   月   日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-21105440

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-21105440

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

____  __ _     _（投标人名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

且投标人经备案或许可的经营范围必须包含本次投标的所有医疗器械；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：温州市中医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 11. 运行成本列表

运行成本列表

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 维保价格： |  |  |  |  |
| 年运行费用测算： |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市中医院电子纤维鼻咽喉镜等7个标项项目招标文件（项目编号：0625-21105440）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。