- 温州市中医院关于超纯水制备机等实验室设备项目的询比价采购内容和要求

一、项目基本情况

| 项目名称：超纯水制备机等实验室设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：2024-sb-cg-037 | 预算总价：104000元 |  | 备注 |
| 设备1：超纯水制备机 | 数量：1 | 预算单价：27000元 | 国产 |
| 设备2：冷冻干燥机 | 数量：1 | 预算单价：23000元 | 国产 |
| 设备3：制冰机 | 数量：1 | 预算单价：30000元 | 进口 |
| 设备4：恒温水浴锅 | 数量：2 | 预算单价：2000元 | 国产（4.8L） |
| 设备5：暗箱式紫外分析仪 | 数量：1 | 预算单价：6000元 | 国产（波长：302nm） |
| 设备6：烘箱 | 数量：1 | 预算单价：6000元 | 国产（136L） |
| 设备7：分析天平 | 数量：1 | 预算单价：5000元 | 国产(称量220g) |
| 设备8：电热恒温培养箱 | 数量：1 | 预算单价：3000元 | 国产（55L） |

二、项目总预算：104000元

三、主要技术性能要求：

| 序号 | 询价要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备1 | 超纯水制备机 设备数量：1台 |  |
| 1 | 主要技术规格 |  |
| 1.1 | 水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 |  |
| 1.2 | 纯水产量：≥20升/小时 |  |
| 1.3 | 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm |  |
| 1.4 | 总有机碳TOC*：<3ppb |  |
| 1.5 | 细菌：<0.01cfu/ml |  |
| 1.6 | 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml |  |
| 1.7 | 热原/内毒素：<0.001EU/ml |  |
| 1.8 | 核糖核酸酶(RNases)：<1pg/ml |  |
| 1.9 | 脱氧核糖核酸酶(DNases)：<5pg/ml |  |
| 1.10 | 邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出 |  |
| 1.11 | 双酚A（µg/L）：未检出 |  |
| 1.12 | 离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时） |  |
| 1.13 | 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 |  |
| 1.14 | 颗粒和细菌截留率：>99% |  |
| 1.15 | 出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个 |  |
| 1.16 | 全自动微电脑控制系统，背光式LCD液晶屏(分辨率:128×64，尺寸:66×33mm). |  |
| 1.17 | 多级菜单式操作，全程实时动画式工作模式显示. |  |
| 1.18 | 2路水质监控和定时定制取水功能，实时监测RO反渗透水（TDS）、UP超纯水（电阻率）水质. |  |
| 1.19 | 定时取水:1-99min；定质取水:0.1-18.2MΩ.cm，满足不同取水需求. |  |
| 1.20 | 完善的耗材管理功能，预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动提醒，避免水质下降. |  |
| 1.21 | 全面的系统维护及安全报警，缺水、水满报警；RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警. |  |
| 1.22 | 便于更换的耗材组件，独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换. |  |
| 2 | 配置 |  |
| 2.1 | - 主机1台 - 纯化柱：1套 电源线 1条 |  |
| 设备2 | 冷冻干燥机 设备数量：1台 |  |
| 1 | 主要技术规格 |  |
| 1.1 | 冷阱温度<-55°C，冻干效率3L/24h; |  |
| 1.2 | 真空泵抽速为120L/min，极限真空1Pa；选配油雾过滤器和杂质过滤器。 |  |
| 1.3 | 选配热除霜程序控制; |  |
| 1.4 | 7寸彩色高清晰触摸屏显示真空度、冷阱温度和样品温度; |  |
| 1.5 | 冻干面积：0.092m2 |  |
| 1.6 | 捕水能力：4kg /24h |  |
| 1.7 | 冷阱温度： -60°C或< -80°C |  |
| 1.8 | 真空度：< 10 Pa（极限真空1Pa） |  |
| 1.9 | 控制方式：人机触控系统（触摸显示屏） |  |
| 1.10 | 温度、真空度跟踪系统：冻干曲线、真空度、冷阱温度三位一体。随时跟踪冻干过程中样品的温度、压力、真空度随时间变化的过程参数； |  |
| 1.11 | 物料托盘规格：φ200m, 3层 |  |
| 1.12 | 冷丼尺寸：240*160 |  |
| 1.13 | 盘装物料：1L |  |
| 1.14 | FD-D10N-50：西林瓶Φ12mm可放560 pcs，西林瓶Φ16mm可放285 pcs，西林瓶 Φ22mm可放165 pcs，台式冷冻干燥机，同时具备多歧管型冻干过程中可随意取下某个样品而不影响其他样品的优点，同时可用于西林瓶的样品在真空状态下密封。 |  |
| 1.15 | 充气阀：配置充气阀，可充干燥惰性气体 |  |
| 1.16 | 制冷方式：压缩机制冷 |  |
| 1.17 | 真空泵：具备 |  |
| 1.18 | 整机尺寸：680*395*450+390mm |  |
| 1.19 | 整机重量：95kg |  |
| 1.20 | 物料盘：压盖型：物料干燥盘直径为200mm，共三层；可放置物料，1000ml(料厚10mm)，或放置直径22mm的瓶数量150； |  |
| 1.21 | 物料盘：冻干时间：物料厚度不超过10mm时，冷干时间一般24小时左右 |  |
| 2 | 配置 |  |
| 2.1 | 主机1台、真空泵1台、真空管1套（含卡扣）、注塑成型聚碳干燥室（含压盖装置）、预冻架1套、干燥架1套、物料托盘3个、茄形瓶8个。 |  |
| 设备3 | 制冰机 设备数量：1台 |  |
| 1 | 最大产冰量/24小时：105(kg) |  |
| 1.1 | 储冰量：30(kg) |  |
| 1.2 | 电子控制运行，设置自检功能，外部指示灯随时提供运行信息，确保及早诊断运行问题并且及时提示。 |  |
| 1.3 | 基于压力的水位监控系统可以同样使用在软水或标准水环境中 |  |
| 1.4 | 多功能插头装置在箱体的右侧外一只可接进水管和排水管 |  |
| 1.5 | 设计合理美观的表面配备防腐蚀防划伤的不锈钢，并且达到上等的制作工艺 |  |
| 1.6 | 最为方便的，倾斜并且隐藏的储冰箱门设计 |  |
| 1.7 | 前部通道方便维修 |  |
| 1.8 | 安装时的前进前出风设计 |  |
| 1.9 | 环保冷媒R134a |  |
| 1.10 | 包含120mm长的腿，有加长型可供选择 |  |
| 2 | 配置 |  |
| 2.1 | 主机1台 电源线 1根 |  |

- 四、投标供应商资质要求

- 4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。

- 六、服务期限

- 6.1维保服务期：所有设备至少1年，期间免一切维修配件费和人工费。

- 七、主要技术标准及要求

- 7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。