采购内容及要求

一、项目名称：动态血压监测仪

二、预算总金额：40000元，采购数量2台

三、服务内容及要求：

| 序号 | 招标技术商务要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采集盒 |  |
| 1 | 全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴 |  |
| 2 | - OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果 |  |
| *3 | 扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带 |  |
| *4 | - 灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取 |  |
| 5 | - 防水等级：支持IP22防水等级 |  |
| 6 | - 供电要求：直流电源，2节AA电池供电 |  |
| 7 | - 电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换； |  |
| 8 | 支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 |  |
| 9 | 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 |  |
| 10 | - 数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据 |  |
| 二 | 测量范围 |  |
| 2.1 | - 测量方法：示波法 |  |
| 2.2 | - 量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) |  |
| *2.3 | 压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa） |  |
| 2.4 | - 脉率测量范围：40 bpm~240 bpm |  |
| 2.5 | 过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 |  |
| 2.6 | - 监测时长：24小时 |  |
| 2.7 | - 监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟 |  |
| 2.8 | - 安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s |  |
| 三 | 分析软件 |  |
| 3.1 | - 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论 |  |
| 3.2 | - 具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 |  |
| 3.3 | - 可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆 |  |
| 3.4 | - 具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据 |  |
| 3.5 | - 支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 |  |
| 3.6 | - 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 |  |
| 3.7 | - 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求 |  |
| 3.8 | - 数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 |  |
| 3.9 | - 支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能 |  |
| 四 | 产品认证： |  |
| 4.1 | - 产品通过CE认证 |  |
| 4.2 | - 产品通过ANSI/AAMI标准要求 |  |
| 五 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥3年 |  |
| 2 | 维修响应时间＜24小时，保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 5 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单； |  |
| 6 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件）； |  |
| 7 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放； |  |
| 六 | 配置清单 |  |
| 1 | 记录器 |  |
| 2 | 动态血压监测仪分析软件 |  |
| 3 | 碱性电池 |  |
| 4 | 成人型可重复用血压袖套M |  |
| 5 | 动态血压延长管 |  |
| 6 | USB数据通讯线 |  |
| 7 | 便携袋 |  |
| 8 | 产品说明书 |  |
| 9 | 蓝牙适配器（带蓝牙机型为标配） |  |

- 四、投标供应商资质要求

- 4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。

- 六、服务期限

- 6.1维保服务期：整机3年，期间免一切维修配件费和人工费。

- 6.2续约时间：距离合同结束3个月报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 七、主要技术标准及要求

- 7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。